**一、红外线灯技术参数**

治疗头直径：Φ≥124mm

额定电压：220v（伏特）

频率：50HZ(赫兹)

输入功率：220VA（伏安）

治疗板表明温度：≥280°

电磁波谱范围：2~25（微米）

治疗板使用寿命：≥1000小时

加热器使用寿命：≥2000小时

安全类型：Ⅰ类B型连续运行的普通设备

活动臂升缩范围：30-135cm

俯仰度：270度

治疗头转角：360度

计时方式：机械定时（0~60及长通）

**红外线治疗器装箱清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 2 | 整机 | 1台 |  |
| 3 | 使用说明书 | 1本 |  |
| 4 | 合格证 | 1张 |  |
| 5 | 保修卡 | 1份 |  |
| 6 | 小扳手 | 1把 |  |

保修年限≥1年

**二、冷光单孔手术灯技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 技术参数： | 冷光单孔手术灯 |
| 照度Lux： | ≧12000 |
| 色温K： | 3500±500 |
| 光斑直径mm： | 100~200 |
| 电源电压： | ~220V / 50Hz |
| 输入功率VA： | 44 |
| 灯泡额定功率W： | 25 |
| 灯泡额定电压V： | 24 |

**冷光单孔手术灯装箱清单**

灯体： 1件

底座 ： 1件

立柱 ： 1件

备用灯泡 ： 2只

备用熔丝管 ： 2只

手柄 ： 1个

产品说明书、合格证各： 1份

**保修年限**≥**1年**

**三、医用电动锯钻**

技术参数：

1．可整机高温高压消毒，耐高温≧135℃；

2．采用进口电机；

3．转速≧650转／分；

4．扭矩≧3.3牛顿·米；

5．使用免消毒电池；

6．电池电压14.4伏；

7．铝合金外壳；

8．噪声≤40dB；

9．温升≤25℃；

10．通过CE认证；

11．通过3C安全认证；

12．通过ISO9001:2000质量体系认证；

13．通过13485认证；

14. 通过FDA认证。

空心钻标准配置清单：

1．主机 1件

2．电池 1节

3．充电器 1只

4．消毒通道 1只

5．钻夹头钥匙 1把

6．包装箱 1只

选配件：

1．电池

2．扩髓软钻 ∮7.2；∮7.5～∮14.5

3．消毒盒（可防止动力在消毒过程中意外损坏）

保修期≥**1年**

**四、中频电疗仪技术参数**

**技术参数：**

1. 多种疗法，综合应用了音频电流疗法、脉冲调制中频疗法、脉冲调制中频电流疗法、正弦调制中频电流疗法，适应症广、疗效显著。

2. 预设99个专家治疗处方，存贮在电脑中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。

3. 该机输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深，疗效好。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。

4. 局部治疗，穴位治疗、手脚反射疗法，可针对不同疾病灵活掌握配合使用。

输出频率： 低频：1/8-150HZ

 中频：1-10KHZ

输出波形： 低频调制波/中频载波

调制方式： 连续调制/交替调制

最大输出电流： 100m A±10%（负载500Ω）

输出电流调节： 按键递增或递减200档（每档0.5 m A）

输出通道： 两组4通道，可同步或异步工作

存储容量： 24K字节，内存99个处方

工作电压： 220V 50Hz

最大功率： 50W

保修年限≥3年

中频电疗仪装箱清单

包装箱1（主机纸箱）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 中频电疗仪主机 | 1 | 台 |  |

包装箱2（附件盒）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 导电硅胶粘贴电极片40mm\*40mm | 2 | 对 |  |
| 2 | 导电硅胶粘贴电极片45mm\*60mm | 2 | 对 |  |
| 3 | 导电硅胶粘贴电极片60mm\*90mm | 2 | 对 |  |
| 4 | 电源线 | 1 | 条 |  |
| 5 | 输出线 | 4 | 条 |  |
| 6 | 保修卡 | 1 | 张 |  |
| 7 | 中频电疗仪说明书 | 1 | 本 |  |
| 8 | 中频电疗仪简单操作说明 | 1 | 张 |  |
| 9 | 合格证 | 1 | 张 |  |
| 10 | 延时保险丝 | 2 | 个 | T2AL250V |

**五、定向药透仪技术参数**

1．1 输出频率：低频脉冲频率：1-440Hz

 中频调制频率：1250-4000Hz

1．2 工作电源：交流220V50HZ±10%

1．3 输入功率：2通道100VA

1．4主机保险：FIA250V

1．5输出电流：0-100MA

1．6输出速度调节：00-99共100级步进调节

1．7定时时间：任意预制00-60分钟，默认25分钟。

▲1．8热疗温度：小于50度

▲1．9热疗电源：0-5步进调节

1．10磁疗功能：动态磁场，具有磁疗功效。

▲1．11输出波形：直流叠加低频方波脉冲、直流叠加低频方波调制脉冲、低频方波脉宽调制式中频脉冲、方波、锯齿波、混合波。

1．12双重隔离、开机保护、短路保护、声光提示多重保护功能。

1．13两通道输出，可同时治疗两人。

1．14安全类型：二类BF型。

2、保修年限≥2年

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品名 |  |  | 备注 |
| 主机 | 1台 |  |  |
| 电极线 | 2付 |  | 含电极插头线附件 |
| 电极板 | 2付 |  | 附件 |
| 电源线 | 1根 |  | 附件 |
| 绷带 | 2包 |  | 附件 |
| 说明书 | 1本 |  | 附件 |

# 定向药透仪配置清单

# 六、防污染可视喉镜技术参数

技术参数：

1. 图像分辨率大于等于3.51lp/mm。
2. 光源照度大于等于600lx。
3. 色温大于等于5000k。
4. 镜头系统分辨率大于等于640 x 480。
5. 显示屏尺寸大于等于2.4英寸彩色液晶显示屏。
6. 显示屏旋转角度：前50°、后37°、左90°、右180°，公差±2°。
7. 喉镜具有防雾装置。
8. 具有照相、摄录功能。

**防污染可视喉镜配置清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **配置** | **数量** |
| 电子视频喉镜 | 1台 |
| 充电器 | 1套 |
| 包装盒 | 1个 |
| 说明书、保修卡、装箱单、合格证 | 1套 |

**防污染可视喉镜保修年限**

保修年限≥3年。