维修服务

2、机器名称：血液透析机

规格型号：德国贝朗爱敦Dialog+

故障描述：机器自检不通过，消毒时水箱不能排空

维修项目：更换机器齿轮泵马达

3、机器名称：全自动酶联免疫分析系统

规格型号：瑞士帝肯FREEDOM EVOLYZER-2 100/4

故障描述：仪器洗板机传感器故障，无法洗板

维修项目：更换洗板机注射泵

4、机器名称：鼻内镜系统光纤

规格型号：STORZ 495NE

故障描述：光纤接口处漏光

维修项目：更换光纤接头

5、机器名称：电动流产吸引器

规格型号：YB-LX-3

故障描述：机器工作出现异响且无吸力

维修项目：更换电机

6、机器名称：下肢关节被动训练器

规格型号：钱璟T-GBD-01

故障描述：主板故障无法开机

维修项目：维修主板

7、机器名称：煮沸消毒器

规格型号：金尼克 JK-dyj1800

故障描述：机器开机使用发出异常响声和按键板操作不灵敏

维修项目：维修电磁阀、泵和按键板