## 医疗设备类
成人接种门诊配套医疗设备参数
序号 | 设备 | 技术参数
1 | 移动式空气消毒机 | 处理风量(m³/h)：600；细菌消亡率(%)：PM2.5；净化效率(%)：≥98；菌落数(cfu/m³)：≤200；负离子浓度(个/m³)：≥6x106；机外紫外线泄漏量(um/cm²) ：0；电场强度(V)：3800～6800；噪音dB(A)：＜48；安装方式：手推移动式；控制方式：遥控+定时开关；高效过滤器形式：W型，3隔6面
2 | 智能储存冰箱 | 1、有效容积≥361L； 2、立式单开门，发泡门； *3、配备10.1寸触屏，仓储管理，出入库管理简洁； 4、温度控制：电脑板控制，保证箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内； *5、箱内配备5路或更多的温度传感器，调整增量为0.1℃，数字显示箱内温度，可以手动切换显示上层和下层温度； 6、冷链报警系统：超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内实时温度，持续时间至少在48小时；报警类型：支持声光报警，且灯光报警不能被取消。配备远程报警接口； 7、显示温度传感器是放到测温盒中，显示的是模拟真实的疫苗温度； *8、设备配备电子门锁，可以通过权限控制实现管理，至少能设置10个操作者的权限； *9、储品报警系统：疫苗存量警戒值报警、疫苗有效期报警； *10、产品压缩机原装进口，并提供报关证明； 11、安全机械门锁：设备配备安全机械门锁，一把钥匙一把锁的模式，至少要带有2把钥匙； *12、身份识别，配备密码及指纹等身份识别功能，可追溯使用者，也可规避风险； *13、电子门锁应该有足够的安全性，设备断电后，门体应该仍然保持锁闭状态，以保证储品安全，同时带有权限管理的应急开门机制； *14、集成疫苗出入库管理系统和冷链监控系统，完成疫苗可追溯的过程管理； *15、三段式抽屉设计，箱内带有可抽拉的塑料抽屉，质轻好用，分为三档可调，支持先进先出的方式，抽屉带有分隔，分隔分为两类，分别是分隔不同的疫苗和分隔相同疫苗的不同批次； *16、配备条码扫描台，条码扫描台可以支持扫描一维码、二维码扫描，扫描速度快； *17、多种联网方式，带有WIFI、RJ45、SIM卡三种联网方式；
| PDA手持终端（配智能储存冰箱使用） | *1、操作系统：Safedroid OS (基于Android 7.1) *2、CPU：高通四核1.4 GHz *3、内存：2 RAM & 16GB ROM *4、屏幕：大于5 英寸彩色屏幕，720*1280分辨率;电容式多点触控，手套触摸 *5、卡槽：micro SD/TF×1;micro SIM×2 *6、接口：Type C USB (支持OTG);3.5mm音频接口;POGO PIN *7、按键：音量+、-键，电源键，自定义键各一;测扫描键2个;触控键3个 *8、输入法：英文，拼音，手写输入，支持自主安装输入法 *9、电池：不可拆卸式3.8V 4000 mAh 锂电池；RTC电池 *10、4G：支持4G全网通 *11、WIFI: 2.4G/5G 双频，支持802.11a/b/g/n/ac，支持WIFI和蓝牙共存 *12、蓝牙：BT4.1 + BR/EDR + BLE *13、扫码功能:支持读取所有国际通用的一维码和二维码； *14、摄像：前置500万像素，后置800万像素 *15、RFID：13.56MHz 支持ISO14443A/B，ISO15693协议；支持NFC *16、定位：高精度GPS，支持A-GPS、北斗、GLONASS *17、指纹：支持扩展指纹识别功能 *18、机身:选用医疗专业材料，能有效抗菌，耐腐蚀 *19、重量：小于210g(含电池)， *20、尺寸：158mm×76.2mm×12.6 mm，厚度小于13mm 超薄方便携带 *21、温度：-10℃～50℃（工作）;-20℃～70℃（储存） *22、湿度： 5%RH～95%RH（无凝结） *23、防护等级：IP67，IP67需要计量质量检测研究院检测报告
3 | 智能医用冰箱 | ★1、有效容积90L； ★2、标配10.1寸触摸屏，精准显示箱内温度和报警信息；★3、多门多抽屉设计，8个抽屉可分类储存疫苗，抽屉可按系统指令自动弹出，实现指定抽屉自动开门；★4、箱体为喷涂钢板材质，内胆、抽屉和抽屉滑轨均为304不锈钢材质，既防腐抗菌，又耐磨耐用；★5、电控锁外锁柜设计，配有机械门锁，既可电控操作，又可特殊情况下手工操作；★6、制冷系统：制冷迅速，确保箱内温度均匀；★7、温度控制：电脑板控制，箱内温度数字显示，显示精度0.1℃；★8、箱体采用一体式发泡技术，配有双EBM风机，保温效果好，温度更均匀；★9、安全报警：配有高低温报警、传感器故障报警、异常开门报警、远程报警；★10、密码保护：参数不能随意更改，输入密码才能进入系统查看并更改参数；★11、集成条码扫描器，可以支持扫描一维码、二维码扫描，扫描速度快；★12、具备多种联网方式，包括WIFI、有线等联网方式；★13、数据及网络功能：精准出入库数据管理、智能的接种台终端，可与登记叫号系统、疾控中心系统无缝对接；★14、身份识别功能：标配密码身份识别、指纹识别、刷卡识别功能，自动记录操作人员和操作时间，可追溯使用者；★15、疫苗的信息追溯：可实现疫苗厂家、批次、温度、接种部位、电子监管码等信息的记录与追溯；★16、可集成疫苗出入库管理系统和冷链监控系统，完成疫苗可追溯的过程管理；★17、数据及网络功能：出入库数据管理、可与疾控中心系统无缝对接；★18、可与疾控接种工作站系统无缝对接，可以通过疾控接种软件界面打开指定抽屉，以方便接种医生准确取苗；★19、集成冷链温度自动监控功能，并能将温度数据上传至冷链平台；★20、能够公开显示器及控制器通讯协议，支持由第三方开发并更新智能冰箱上的应用程序；