心电图机技术参数
一、技术参数
1、心电输入：12导联、计算法18导联心电图采集分析，具备成人、小儿、新生儿心电图同步采集分析功能；二阶梯实验、运动后检查、RR间期检查功能
2、导联选择：自动或手动
3、输入保护：标配导联线内附除颤保护电路
4、▲ AD采样率：≥768000 Hz/Ch，采样率越高分析越准确
[bookmark: _Hlk50729333]5、▲模数转换精度：≤2.5 μV；输入阻抗：≥50MΩ；耐极化电压：≥±550mV；共模抑制比：≥105dB；频率响应：0.5Hz-500Hz ；标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5%；
6、具备常见的滤波功能：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波
7、▲增益/灵敏度选择：手动或自动；具备不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警；电极脱落能液晶显示器显示脱落部位
8、显示方式：≥7.8"液晶显示，屏幕可倾斜翻转；显示分辨率：≥800*480；显示导联数：同屏12导联，时间常数≥5s
9、显示内容：系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等
10、记录器：内置高分辨率热线阵打印，具备无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警
11、波形质量检测：可实现波形质量稳定情况下，设备自动开始记录
12、打印数据至少满足：日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等
13、▲操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调，支持二阶梯实验，运动后检查，RR间期检查。
14、▲机器可直接输出pdf类型的心电图文件（输出至SD卡或者闪盘,，便于导出）
15、▲测量分析：标准的18导联性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量，不需要移动病人体位即可通过采集12导联心电图及心电向量分析对右胸后壁导联提供详细自动测量分析并得出18导联心电图报告。
16、ECG分析程序：全球智能化自动18导联分析算法程序，可分析长达3分钟的12导联心电波形，并具有最适合亚洲人的心电分析数据库，分析至少240种病倒分析，分析结果支持中英文切换。
17、▲支持右胸后壁导联独立分析；支持18导联心电图及ST-Map电压图分析输出，分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）
18、▲电极噪声标记：双模式（屏幕，报告）提示，点划线热敏标记打印，热敏报告可显示噪声、脱落的具体时间段
19、▲信号输出：0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机；可模拟信号打印：能外部信号输入接口，可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号
20、▲输出设备：可直连打印机，打印A4尺寸报告；在不安装插件或软件情况下，可通过电脑端进行设备wep数据的查看及打印
21、▲存储和传输：本机至少能储存800份以上心电图；扩展支持SD卡和闪盘存储，最大可支持32G容量，可存储10000份心电图数据以上
22、数据存储格式：PDF/XML/DAT，数据传输方式：DICOM/ECTP
23、网络: 支持有线LAN或无线WIFI网络传输，实现信息数据互联互通
24、▲输入：可直接在机器面板上输入患者ID号，年龄，性别等患者信息
25、▲心律失常检测: 具备心律失常检测并自动延长记录的功能，节律导联可支持最长时间3分钟的节律记录, 长达3分钟的同屏12道心电波形冻结功能，冻结波形可即时打印出来
26、安全性: 电击防护类型: I类CF型;交流: 100-240±10%;直流: 长效可充电电池，充满电可连续工作2小时以上
★二、保修期：主机≥2年，配件≥半年
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